## OHM
1.外观检查：正常。
2.电阻：
量程 | 标准值（Ω） | 最小允许值（Ω） | 示值（Ω） | 最大允许值（Ω） | 测量不确定度Urel（k=2）
10Ω | 10.0003 | 9.9963 |  | 10.0043 | 3.2×10-5
100Ω | 100.005 | 99.991 |  | 100.019 | 1.6×10-5
量程 | 标准值（kΩ） | 最小允许值（kΩ） | 示值（kΩ） | 最大允许值（kΩ）
1kΩ | 1 | 0.99991 |  | 1.0001 | 1.3×10-5
10kΩ | 9.9999 | 9.9988 |  | 10.0019 | 1.3×10-5
100kΩ | 99.998 | 99.987 |  | 100.009 | 1.7×10-5
量程 | 标准值（MΩ） | 最小允许值（MΩ） | 示值（MΩ） | 最大允许值（MΩ）
1MΩ | 0.99996 | 0.99985 |  | 1.0001 | 2.8×10-5
10MΩ | 9.9988 | 9.9947 |  | 10.0029 | 6×10-5
100MΩ | 100.012 | 99.2019 |  | 100.8221 | 2.3×10-4

## DCV
记录编号：D2- |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
原始记录
3.直流电压:
| 量程 | 标准值（mV） | 最小允许值（mV） | 示值（mV） | 最大允许值（mV） | 测量不确定度Urel（k=2）
| 100mV | 100.0000 | 99.9928 |  | 100.0072 | 3.0×10-5 | 0.00080828 | 8.0828e-06 | 2.8868e-07 | 1.6176e-05 | 0.0013999
|  | 50.0000 | 49.9947 |  | 50.0054 | 4×10-5 | 0.00054847 | 1.0969e-05 | 5.7735e-07 | 2.1969e-05 | 0.00094995
|  | 10.0000 | 9.9961 |  | 10.0039 | 7×10-5 | 0.00034063 | 3.4063e-05 | 2.8868e-06 | 6.8369e-05 | 0.00058996
| 量程 | 标准值（V） | 最小允许值（V） | 示值（V） | 最大允许值（V）
| 1V | 1.000000 | 0.99997 |  | 1 | 1.4×10-5 | 3.926e-06 | 3.926e-06 | 2.8868e-07 | 7.8732e-06 | 6.7998e-06
|  | 0.500000 | 0.49998 |  | 0.50002 | 1.6×10-5 | 2.1939e-06 | 4.3879e-06 | 5.7735e-07 | 8.8514e-06 | 3.7999e-06
|  | 0.200000 | 0.19999 |  | 0.20001 | 2.2×10-5 | 1.3279e-06 | 6.6394e-06 | 1.4434e-06 | 1.3589e-05 | 2.2999e-06
| 10V | 10.00000 | 9.9997 |  | 10.0003 | 1.5×10-5 | 2.4826e-05 | 2.4826e-06 | 2.8868e-07 | 4.9987e-06 | 4.2999e-05
|  | 9.00000 | 8.9997 |  | 9.0003 | 1.5×10-5 | 2.2517e-05 | 2.5019e-06 | 3.2075e-07 | 5.0447e-06 | 3.8999e-05
|  | 8.00000 | 7.9998 |  | 8.0002 | 1.5×10-5 | 2.0207e-05 | 2.5259e-06 | 3.6084e-07 | 5.1031e-06 | 3.4999e-05
|  | 7.00000 | 6.9998 |  | 7.0002 | 1.5×10-5 | 1.7898e-05 | 2.5568e-06 | 4.1239e-07 | 5.1798e-06 | 3.0999e-05
|  | 6.00000 | 5.9998 |  | 6.0002 | 1.6×10-5 | 1.5588e-05 | 2.5981e-06 | 4.8113e-07 | 5.2845e-06 | 2.6999e-05
|  | 5.00000 | 4.9998 |  | 5.0002 | 1.7×10-5 | 1.3279e-05 | 2.6558e-06 | 5.7735e-07 | 5.4357e-06 | 2.2999e-05
|  | 4.00000 | 3.9998 |  | 4.0001 | 1.8×10-5 | 1.097e-05 | 2.7424e-06 | 7.2169e-07 | 5.6716e-06 | 1.8999e-05
|  | 3.00000 | 2.9999 |  | 3.0001 | 1.2×10-5 | 8.6602e-06 | 2.8867e-06 | 9.6225e-07 | 6.0858e-06 | 1.5e-05
|  | 2.00000 | 1.9999 |  | 2.0001 | 1.3×10-5 | 7.39e-06 | 3.695e-06 | 1.4434e-06 | 7.9338e-06 | 1.2799e-05
|  | 1.00000 | 0.99993 |  | 1.0001 | 1.5×10-5 | 3.9259e-06 | 3.9259e-06 | 2.8868e-06 | 9.7459e-06 | 6.7996e-06
| 100V | 100.0000 | 99.9956 |  | 100.0044 | 2.0×10-5 | 0.00037527 | 3.7527e-06 | 2.8868e-07 | 7.5276e-06 | 0.00064997
|  | 50.0000 | 49.9975 |  | 50.0025 | 2.2×10-5 | 0.00020207 | 4.0414e-06 | 5.7735e-07 | 8.1649e-06 | 0.00034998
|  | 20.0000 | 19.9986 |  | 20.0014 | 1.4×10-5 | 4.9073e-05 | 2.4536e-06 | 1.4434e-06 | 5.6934e-06 | 8.4994e-05
| 1000V | 1000.000 | 999.949 |  | 1000.051 | 2.0×10-5 | 0.0049074 | 4.9074e-06 | 2.8868e-07 | 9.8317e-06 | 0.0084996
|  | 500.000 | 499.97 |  | 500.031 | 2.2×10-5 | 0.002598 | 5.196e-06 | 5.7735e-07 | 1.0456e-05 | 0.0044998
|  | 200.000 | 199.982 |  | 200.018 | 2.0×10-5 | 0.00072165 | 3.6082e-06 | 1.4434e-06 | 7.7724e-06 | 0.0012499
| 量程 | 标准值（mV） | 最小允许值（mV） | 示值（mV） | 最大允许值（mV）
| 100mV | -100.0000 | -100.0072 |  | -99.9928 | 3.0×10-5 | 0.00080835 | 8.0835e-06 | -2.8868e-07 | 1.6177e-05 | 0.0014001
|  | -10.0000 | -10.0039 |  | -9.9961 | 7×10-5 | 0.00034067 | 3.4067e-05 | -2.8868e-06 | 6.8378e-05 | 0.00059004
| 量程 | 标准值（V） | 最小允许值（V） | 示值（V） | 最大允许值（V）
| 1V | -1.000000 | -1 |  | -0.99997 | 1.4×10-5 | 3.9262e-06 | 3.9262e-06 | -2.8868e-07 | 7.8736e-06 | 6.8002e-06
|  | -0.200000 | -0.20001 |  | -0.19999 | 2.2×10-5 | 1.328e-06 | 6.64e-06 | -1.4434e-06 | 1.359e-05 | 2.3001e-06
| 10V | -10.00000 | -10.0003 |  | -9.9997 | 1.5×10-5 | 2.4827e-05 | 2.4827e-06 | -2.8868e-07 | 4.9989e-06 | 4.3001e-05
|  | -1.00000 | -1.0001 |  | -0.99993 | 1.5×10-5 | 3.9263e-06 | 3.9263e-06 | -2.8868e-06 | 9.7467e-06 | 6.8004e-06
| 100V | -100.0000 | -100.0044 |  | -99.9956 | 2.0×10-5 | 0.0003753 | 3.753e-06 | -2.8868e-07 | 7.5283e-06 | 0.00065003
|  | -20.0000 | -20.0014 |  | -19.9986 | 1.4×10-5 | 4.9079e-05 | 2.454e-06 | -1.4434e-06 | 5.694e-06 | 8.5006e-05
| 1000V | -1000.000 | -1000.051 |  | -999.949 | 2.0×10-5 | 0.0049079 | 4.9079e-06 | -2.8868e-07 | 9.8327e-06 | 0.0085004
|  | -200.000 | -200.018 |  | -199.982 | 2.0×10-5 | 0.00072177 | 3.6089e-06 | -1.4434e-06 | 7.7736e-06 | 0.0012501

## ACV1
记录编号：D2- |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
原始记录
4.交流电压:
频率 | 量程 | 标准值（mV） | 最小允许值（mV） | 示值（mV） | 最大允许值（mV） | 测量不确定度Urel（k=2）
10Hz | 100mV | 100 | 99.61 |  | 100.39 | 2.3×10-4 | 3 | 0.025982 | 0.00025982 | 2.8868e-06 | 0.00051966 | 0.045
|  | 10 | 9.925 |  | 10.075 | 5×10-4 | 3 | 0.0046189 | 0.00046189 | 2.8868e-05 | 0.00092559 | 0.008
| 量程 | 标准值（V） | 最小允许值（V） | 示值（V） | 最大允许值（V）
| 1V | 1 | 0.9962 |  | 1.0038 | 2.2×10-4 | 5 | 0.00020208 | 0.00020208 | 2.8868e-06 | 0.0004042 | 0.00035
|  | 0.2 | 0.199 |  | 0.201 | 2.0×10-4 | 5 | 4.3303e-05 | 0.00021651 | 1.4434e-05 | 0.00043399 | 7.5e-05
| 10V | 10 | 9.962 |  | 10.038 | 2.2×10-4 | 4 | 0.0020208 | 0.00020208 | 2.8868e-06 | 0.0004042 | 0.0035
|  | 2 | 1.99 |  | 2.01 | 1.9×10-4 | 4 | 0.00037529 | 0.00018764 | 1.4434e-05 | 0.0003764 | 0.00065
| 100V | 100 | 99.62 |  | 100.38 | 2.2×10-4 | 3 | 0.020208 | 0.00020208 | 2.8868e-06 | 0.0004042 | 0.035
|  | 20 | 19.9 |  | 20.1 | 1.9×10-4 | 3 | 0.0037529 | 0.00018764 | 1.4434e-05 | 0.0003764 | 0.0065
50Hz | 750V | 700 | 699.355 |  | 700.645 | 3×10-4 | 2 | 0.038684 | 5.5262e-05 | 4.1239e-06 | 0.00011083 | 0.067
|  | 200 | 199.655 |  | 200.345 | 2.1×10-4 | 2 | 0.011547 | 5.7737e-05 | 1.4434e-05 | 0.00011903 | 0.02
频率 | 量程 | 标准值（mV） | 最小允许值（mV） | 示值（mV） | 最大允许值（mV）
1kHz | 100mV | 100 | 99.9 |  | 100.1 | 2.3×10-4 | 3 | 0.010393 | 0.00010393 | 2.8868e-06 | 0.00020793 | 0.018
|  | 50 | 49.93 |  | 50.07 | 3×10-4 | 3 | 0.0075058 | 0.00015012 | 5.7735e-06 | 0.00030045 | 0.013
|  | 10 | 9.954 |  | 10.046 | 5×10-4 | 3 | 0.0034642 | 0.00034642 | 2.8868e-05 | 0.00069524 | 0.006
| 量程 | 标准值（V） | 最小允许值（V） | 示值（V） | 最大允许值（V）
| 1V | 1 | 0.9991 |  | 1.0009 | 2.2×10-4 | 5 | 3.5797e-05 | 3.5797e-05 | 2.8868e-06 | 7.1826e-05 | 6.2e-05
|  | 0.5 | 0.4994 |  | 0.5006 | 2.8×10-4 | 5 | 2.0785e-05 | 4.157e-05 | 5.7735e-06 | 8.3939e-05 | 3.6e-05
|  | 0.2 | 0.19958 |  | 0.20042 | 1.9×10-4 | 5 | 1.6166e-05 | 8.0831e-05 | 1.4434e-05 | 0.00016422 | 2.8e-05
| 10V | 10 | 9.991 |  | 10.009 | 2.2×10-4 | 4 | 0.00034065 | 3.4065e-05 | 2.8868e-06 | 6.8374e-05 | 0.00059
|  | 5 | 4.994 |  | 5.006 | 2.8×10-4 | 4 | 0.00019053 | 3.8106e-05 | 5.7735e-06 | 7.7082e-05 | 0.00033
|  | 2 | 1.9958 |  | 2.0042 | 1.9×10-4 | 4 | 6.582e-05 | 3.291e-05 | 1.4434e-05 | 7.1872e-05 | 0.000114
| 100V | 100 | 99.91 |  | 100.09 | 2.2×10-4 | 3 | 0.004157 | 4.157e-05 | 2.8868e-06 | 8.3341e-05 | 0.0072
|  | 50 | 49.94 |  | 50.06 | 2.4×10-4 | 3 | 0.0022806 | 4.5612e-05 | 5.7735e-06 | 9.1952e-05 | 0.00395
|  | 20 | 19.958 |  | 20.042 | 1.9×10-4 | 3 | 0.00064088 | 3.2044e-05 | 1.4434e-05 | 7.0289e-05 | 0.00111
| 750V | 700 | 699.355 |  | 700.645 | 3×10-4 | 2 | 0.038684 | 5.5262e-05 | 4.1239e-06 | 0.00011083 | 0.067
|  | 500 | 499.475 |  | 500.525 | 3×10-4 | 2 | 0.028291 | 5.6582e-05 | 5.7735e-06 | 0.00011375 | 0.049
|  | 200 | 199.655 |  | 200.345 | 2.1×10-4 | 2 | 0.011547 | 5.7737e-05 | 1.4434e-05 | 0.00011903 | 0.02

## ACV2
记录编号：D2- |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
原始记录
频率 | 量程 | 标准值（mV） | 最小允许值（mV） | 示值（mV） | 最大允许值（mV） | 测量不确定度Urel（k=2）
30kHz | 100mV | 100 | 99.83 |  | 100.17 | 4×10-4 | 3 | 0.019053 | 0.00019053 | 2.8868e-06 | 0.00038111 | 0.033
|  | 10 | 9.938 |  | 10.062 | 9×10-4 | 3 | 0.0043303 | 0.00043303 | 2.8868e-05 | 0.00086797 | 0.0075
| 量程 | 标准值（V） | 最小允许值（V） | 示值（V） | 最大允许值（V）
| 1V | 1 | 0.9983 |  | 1.0017 | 1.2×10-4 | 5 | 5.8891e-05 | 5.8891e-05 | 2.8868e-06 | 0.00011792 | 0.000102
|  | 0.2 | 0.19926 |  | 0.20074 | 4×10-4 | 5 | 3.3487e-05 | 0.00016744 | 1.4434e-05 | 0.00033611 | 5.8e-05
| 10V | 10 | 9.983 |  | 10.017 | 1.2×10-4 | 4 | 0.00058891 | 5.8891e-05 | 2.8868e-06 | 0.00011792 | 0.00102
|  | 2 | 1.9926 |  | 2.0074 | 1.2×10-4 | 4 | 0.00011085 | 5.5427e-05 | 1.4434e-05 | 0.00011455 | 0.000192
| 100V | 100 | 99.83 |  | 100.17 | 1.3×10-4 | 3 | 0.0064665 | 6.4665e-05 | 2.8868e-06 | 0.00012946 | 0.0112
|  | 20 | 19.926 |  | 20.074 | 1.2×10-4 | 3 | 0.0011085 | 5.5427e-05 | 1.4434e-05 | 0.00011455 | 0.00192
| 750V | 700 | 698.785 |  | 701.215 | 7×10-4 | 2
|  | 200 | 199.385 |  | 200.615 | 1.3×10-4 | 2
频率 | 量程 | 标准值（mV） | 最小允许值（mV） | 示值（mV） | 最大允许值（mV）
60kHz | 100mV | 100 | 99.32 |  | 100.68 | 9×10-4 | 3
|  | 10 | 9.86 |  | 10.14 | 1.4×10-3 | 3 | 0.015012 | 0.0015012 | 2.8868e-05 | 0.0030029 | 0.026
| 量程 | 标准值（V） | 最小允许值（V） | 示值（V） | 最大允许值（V） |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 1V | 1 | 0.9932 |  | 1.0068 | 2×10-4 | 5
|  | 0.2 | 0.198 |  | 0.202 | 8×10-4 | 5 | 3.8106e-05 | 0.00019053 | 1.4434e-05 | 0.00038215 | 6.6e-05
| 10V | 10 | 9.932 |  | 10.068 | 1.7×10-4 | 4 | 0.0034758 | 0.00034758 | 2.8868e-07 | 0.00069515 | 0.00602
|  | 2 | 1.98 |  | 2.02 | 1.8×10-4 | 4 | 0.00028291 | 0.00014145 | 1.4434e-05 | 0.00028438 | 0.00049
| 100V | 100 | 99.32 |  | 100.68 | 2.3×10-4 | 3 | 0.0075289 | 7.5289e-05 | 2.8868e-07 | 0.00015058 | 0.01304
|  | 20 | 19.8 |  | 20.2 | 1.6×10-4 | 3 | 0.0038106 | 0.00019053 | 1.4434e-05 | 0.00038215 | 0.0066
| 750V | 200 | 198.2 |  | 201.8 | 2.3×10-4 | 2 | 0.014001 | 7.0006e-05 | 1.4434e-06 | 0.00014004 | 0.02425

## DCI
记录编号：D2- |  |  | 第 6 页 共 7 页
原始记录
5.直流电流：
量程 | 标准值（μA） | 最小允许值（μA） | 示值（μA） | 最大允许值（μA） | 测量不确定度Urel（k=2）
100μA | 100 | 99.925 |  | 100.075 | 4.0×10-4 | 4 | 0.00025982 | 2.5982e-05 | 2.8868e-06 | 5.2283e-05 | 0.00045
| 50 | 49.95 |  | 50.05 | 6×10-4 | 4 | 0.00014434 | 2.8868e-05 | 5.7735e-06 | 5.888e-05 | 0.00025
| 10 | 9.97 |  | 10.03 | 1.2×10-3 | 4 | 2.7714e-05 | 2.7714e-05 | 2.8868e-05 | 8.0034e-05 | 4.8e-05
量程 | 标准值（mA） | 最小允许值（mA） | 示值（mA） | 最大允许值（mA） | 测量不确定度Urel（k=2） |  | 0.0033487 | 3.3487e-05 | 2.8868e-06 | 6.7223e-05 | 0.0058
1mA | 1 | 0.99945 |  | 1.0006 | 1.6×10-4 | 5 | 0.0019053 | 3.8106e-05 | 5.7735e-06 | 7.7082e-05 | 0.0033
| 0.5 | 0.4997 |  | 0.5003 | 2.1×10-4 | 5 | 0.00049076 | 2.4538e-05 | 1.4434e-05 | 5.6937e-05 | 0.00085
| 0.2 | 0.19985 |  | 0.20015 | 2.6×10-4 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10mA | 10 | 9.993 |  | 10.007 | 6×10-5 | 4 | 0.00049076 | 0.00049076 | 0.0028868 | 0.0058563 | 0.00085
| 5 | 4.9955 |  | 5.0045 | 7×10-5 | 4 | 0.00047633 | 0.00095266 | 0.0057735 | 0.011703 | 0.000825
| 1 | 0.9975 |  | 1.0025 | 2×10-4 | 4
100mA | 100 | 99.945 |  | 100.055 | 7×10-5 | 3 | 0.00016455 | 5.485e-05 | 9.6225e-07 | 0.00010972 | 0.000285
| 50 | 49.97 |  | 50.03 | 8×10-5 | 3 | 0.00011259 | 5.6293e-05 | 1.4434e-06 | 0.00011262 | 0.000195
| 20 | 19.985 |  | 20.015 | 6×10-5 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
400mA | 390 | 389.79 |  | 390.22 | 3.0×10-4 | 2 | -0.0018014 | 0.00018014 | -2.8868e-06 | 0.00036032 | -0.00312
| 100 | 99.93 |  | 100.07 | 1.4×10-4 | 2 | -4.3303e-05 | 4.3303e-05 | -2.8868e-05 | 0.00010409 | -7.5e-05
| 40 | 39.96 |  | 40.04 | 2.2×10-4 | 2 | -0.020508 | 0.00020508 | -2.8868e-07 | 0.00041016 | -0.03552
量程 | 标准值（A） | 最小允许值（A） | 示值（A） | 最大允许值（A） |  |  | -0.0038799 | 0.000194 | -1.4434e-06 | 0.000388 | -0.00672
1A | 1 | 0.9993 |  | 1.0007 | 1.3×10-4 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0.5 | 0.49955 |  | 0.50045 | 1.6×10-4 | 5
| 0.2 | 0.1997 |  | 0.2003 | 7×10-5 | 5 | 0.0040473 | 0.020237 | -0.0014434 | 0.040576 | 0.00701
3A | 3 | 2.9964 |  | 3.0036 | 4×10-4 | 4 | 0.0041282 | 0.0013761 | -9.6225e-05 | 0.0027588 | 0.00715
| 2 | 1.9974 |  | 2.0026 | 1.2×10-4 | 4
10A | 10 | 9.9842 |  | 10.0158 | 6.0×10-4 | 4
| 5 | 4.9917 |  | 5.0083 | 6×10-4 | 4
| 4 | 3.9932 |  | 4.0068 | 6×10-4 | 4
量程 | 标准值（μA） | 最小允许值（μA） | 示值（μA） | 最大允许值（μA）
100μA | -100 | -100.075 |  | -99.925 | 4.0×10-4 | 3
| -10 | -10.03 |  | -9.97 | 1.2×10-3 | 3
量程 | 标准值（mA） | 最小允许值（mA） | 示值（mA） | 最大允许值（mA）
1mA | -1 | -1.0006 |  | -0.99945 | 1.6×10-4 | 5
| -0.2 | -0.20015 |  | -0.19985 | 2.6×10-4 | 5
10mA | -10 | -10.007 |  | -9.993 | 6×10-5 | 4
| -1 | -1.0025 |  | -0.9975 | 2×10-4 | 4
100mA | -100 | -100.055 |  | -99.945 | 7×10-5 | 3
| -20 | -20.015 |  | -19.985 | 6×10-5 | 3
400mA | -390 | -390.22 |  | -389.79 | 3.0×10-4 | 2
| -40 | -40.04 |  | -39.96 | 2.2×10-4 | 2
量程 | 标准值（A） | 最小允许值（A） | 示值（A） | 最大允许值（A）
1A | -1 | -1.0007 |  | -0.9993 | 1.3×10-4 | 5
| -0.2 | -0.2003 |  | -0.1997 | 7×10-5 | 5
3A | -3 | -3.0036 |  | -2.9964 | 4×10-4 | 4
| -2 | -2.0026 |  | -1.9974 | 1.2×10-4 | 4
10A | -10 | -10.0158 |  | -9.9842 | 6.0×10-4 | 4
| -4 | -4.0068 |  | -3.9932 | 6×10-4 | 4

## ACI
记录编号：D2- |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
原始记录
6.交流电流：
频率 | 量程 | 标准值（mA） | 最小允许值（mA） | 示值（mA） | 最大允许值（mA） | 测量不确定度Urel（k=2）
20Hz | 10mA | 10 | 9.979 |  | 10.021 | 6.0×10-4 | 4 | 0.00034642 | 0.00034642 | 2.8868e-05 | 0.00069524 | 0.0006
| 100mA | 100 | 99.86 |  | 100.14 | 6.0×10-4 | 3 | 0.0023326 | 0.011663 | 0.0014434 | 0.023504 | 0.00404
|  | 20 | 19.94 |  | 20.06 | 5×10-4 | 3 | 0.00057737 | 0.00019246 | 9.6225e-05 | 0.00043034 | 0.001
| 400mA | 390 | 389.21 |  | 390.79 | 8×10-4 | 2 | 0.023464 | 0.011732 | 0.0014434 | 0.023641 | 0.04064
|  | 40 | 39.56 |  | 40.44 | 9×10-4 | 2 | 0.0024249 | 0.0024249 | 0.0028868 | 0.0075402 | 0.0042
| 量程 | 标准值（A） | 最小允许值（A） | 示值（A） | 最大允许值（A）
| 1A | 1 | 0.9986 |  | 1.0014 | 6.0×10-4 | 5 | 6.0046e-05 | 0.00030023 | 1.4434e-05 | 0.00060116 | 0.000104
|  | 0.2 | 0.1994 |  | 0.2006 | 5×10-4 | 5 | 0.00034873 | 0.00011624 | 9.6225e-07 | 0.00023249 | 0.000604
40Hz | 3A | 3 | 2.9937 |  | 3.0063 | 5×10-4 | 4 | 0.00062933 | 0.00031467 | 1.4434e-05 | 0.00062999 | 0.00109
20Hz |  | 2 | 1.9952 |  | 2.0048 | 7×10-4 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40Hz | 10A | 10 | 9.979 |  | 10.021 | 8.0×10-4 | 4 | 0.002754 | 0.0002754 | 2.8868e-06 | 0.00055084 | 0.00477
|  | 4 | 3.988 |  | 4.012 | 5×10-3 | 4 | 0.026657 | 0.00026657 | 2.8868e-07 | 0.00053314 | 0.04617
频率 | 量程 | 标准值（mA） | 最小允许值（mA） | 示值（mA） | 最大允许值（mA）
1kHz | 10mA | 10 | 9.979 |  | 10.021 | 6.0×10-4 | 4
| 100mA | 100 | 99.86 |  | 100.14 | 6.0×10-4 | 3
|  | 50 | 49.91 |  | 50.09 | 8×10-4 | 3
|  | 20 | 19.94 |  | 20.06 | 5×10-4 | 3
| 400mA | 390 | 386.42 |  | 393.58 | 8×10-4 | 2
|  | 100 | 97 |  | 103 | 6×10-4 | 2
|  | 40 | 37.12 |  | 42.88 | 9×10-4 | 2
| 量程 | 标准值（A） | 最小允许值（A） | 示值（A） | 最大允许值（A）
| 1A | 1 | 0.9986 |  | 1.0014 | 6.0×10-4 | 5
|  | 0.5 | 0.4991 |  | 0.5009 | 7×10-4 | 5
|  | 0.2 | 0.1994 |  | 0.2006 | 5×10-4 | 5
| 3A | 3 | 2.9937 |  | 3.0063 | 1.7×10-3 | 4
|  | 2 | 1.9952 |  | 2.0048 | 7×10-4 | 4
| 10A | 10 | 9.979 |  | 10.021 | 3×10-3 | 4
|  | 5 | 4.9865 |  | 5.0135 | 5×10-3 | 4
|  | 4 | 3.988 |  | 4.012 | 6×10-3 | 4
频率 | 量程 | 标准值（mA） | 最小允许值（mA） | 示值（mA） | 最大允许值（mA）
5kHz | 10mA | 10 | 9.895 |  | 10.105 | 1.1×10-3 | 4
| 100mA | 100 | 99.55 |  | 100.45 | 1.6×10-3 | 3
|  | 20 | 19.71 |  | 20.29 | 9×10-4 | 3
| 400mA | 390 | 386.42 |  | 393.58 | 3.0×10-3 | 2
|  | 40 | 37.12 |  | 42.88 | 2.3×10-3 | 2
| 量程 | 标准值（A） | 最小允许值（A） | 示值（A） | 最大允许值（A）
| 1A | 1 | 0.9895 |  | 1.0105 | 6×10-4 | 5
|  | 0.2 | 0.1923 |  | 0.2077 | 3×10-4 | 5
| 3A | 3 | 2.9685 |  | 3.0315 | 9×10-4 | 4
|  | 2 | 1.972 |  | 2.028 | 7×10-4 | 4
| 10A | 10 | 9.895 |  | 10.105 | 3×10-3 | 4
|  | 4 | 3.916 |  | 4.084 | 6×10-3 | 4

## 配置OHM
频率(Hz) | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线 | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
0 | 10 | 5.5 | 10 | 4 | 2 | E8 |  |  | 4 | 4 | 1
0 | 100 | 5.5 | 100 | 4 | 2 | E9 |  |  | 3 | 4 | 1
0 | 1000 | 5.5 | 1000 | 4 | 2 | E11 |  |  | 5 | 4 | 1000
0 | 10000 | 5.5 | 10000 | 4 | 2 | E12 |  |  | 4 | 4 | 1000
0 | 100000 | 5.5 | 100000 | 4 | 2 | E13 |  |  | 3 | 4 | 1000
0 | 1000000 | 5.5 | 1000000 | 2 | 2 | E15 |  |  | 5 | 4 | 1000000
0 | 10000000 | 5.5 | 10000000 | 2 | 2 | E16 |  |  | 4 | 4 | 1000000
0 | 100000000 | 5.5 | 100000000 | 2 | 2 | E17 |  |  | 3 | 4 | 1000000

## 配置DCV
频率 | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线 | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
0 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E8 |  |  | 4 | 6 | 0.001
0 | 0.05 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E9 |  |  | 4 | 6 | 0.001
0 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E10 |  |  | 4 | 6 | 0.001
0 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E12 |  |  | 6 | 6 | 1
0 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E13 |  |  | 6 | 6 | 1
0 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E14 |  |  | 6 | 6 | 1
0 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E15 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 9 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E16 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 8 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E17 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 7 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E18 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 6 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E19 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 5 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E20 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 4 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E21 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 3 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E22 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E23 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 1 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E24 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | E25 |  |  | 4 | 6 | 1
0 | 50 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | E26 |  |  | 4 | 6 | 1
0 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | E27 |  |  | 4 | 6 | 1
0 | 1000 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | E28 |  |  | 3 | 6 | 1
0 | 500 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | E29 |  |  | 3 | 6 | 1
0 | 200 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | E30 |  |  | 3 | 6 | 1
0 | -0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E32 |  |  | 4 | 6 | 1
0 | -0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E33 |  |  | 4 | 6 | 1
0 | -1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E35 |  |  | 6 | 6 | 1
0 | -0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E36 |  |  | 6 | 6 | 1
0 | -10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E37 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | -1 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E38 |  |  | 5 | 6 | 1
0 | -100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | E39 |  |  | 4 | 6 | 1
0 | -20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | E40 |  |  | 4 | 6 | 1
0 | -1000 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | E41 |  |  | 3 | 6 | 1
0 | -200 | 5.5 | 1000 | 0 | 2 | E42 |  |  | 3 | 6 | 1

## 配置ACV1
频率 | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线 | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
10 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F9 |  |  | 3 | 4 | 0.001
10 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F10 |  |  | 3 | 4 | 0.001
10 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F12 |  |  | 5 | 4 | 1
10 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F13 |  |  | 5 | 4 | 1
10 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F14 |  |  | 4 | 4 | 1
10 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F15 |  |  | 4 | 4 | 1
10 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | F16 |  |  | 3 | 4 | 1
10 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | F17 |  |  | 3 | 4 | 1
50 | 700 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | F18 |  |  | 2 | 4 | 1
50 | 200 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | F19 |  |  | 2 | 4 | 1
1000 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F21 |  |  | 3 | 4 | 0.001
1000 | 0.05 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F22 |  |  | 3 | 4 | 0.001
1000 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F23 |  |  | 3 | 4 | 0.001
1000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F25 |  |  | 5 | 4 | 1
1000 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F26 |  |  | 5 | 4 | 1
1000 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F27 |  |  | 5 | 4 | 1
1000 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F28 |  |  | 4 | 4 | 1
1000 | 5 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F29 |  |  | 4 | 4 | 1
1000 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F30 |  |  | 4 | 4 | 1
1000 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | F31 |  |  | 3 | 4 | 1
1000 | 50 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | F32 |  |  | 3 | 4 | 1
1000 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | F33 |  |  | 3 | 4 | 1
1000 | 700 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | F34 |  |  | 2 | 4 | 1
1000 | 500 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | F35 |  |  | 2 | 4 | 1
1000 | 200 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | F36 |  |  | 2 | 4 | 1

## 配置ACV2
频率 | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线 | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
30000 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F9 |  |  | 3 | 4 | 0.001
30000 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F10 |  |  | 3 | 4 | 0.001
30000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F12 |  |  | 5 | 4 | 1
30000 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F13 |  |  | 5 | 4 | 1
30000 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F14 |  |  | 4 | 4 | 1
30000 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F15 |  |  | 4 | 4 | 1
30000 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | F16 |  |  | 3 | 4 | 1
30000 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | F17 |  |  | 3 | 4 | 1
30000 | 700 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | F18 |  |  | 2 | 4 | 1
30000 | 200 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | F19 |  |  | 2 | 4 | 1
60000 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F21 |  |  | 3 | 4 | 0.001
60000 | 0.01 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F22 |  |  | 3 | 4 | 0.001
60000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F24 |  |  | 5 | 4 | 1
60000 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F25 |  |  | 5 | 4 | 1
60000 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F26 |  |  | 4 | 4 | 1
60000 | 2 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F27 |  |  | 4 | 4 | 1
60000 | 100 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | F28 |  |  | 3 | 4 | 1
60000 | 20 | 5.5 | 100 | 0 | 2 | F29 |  |  | 3 | 4 | 1
60000 | 200 | 5.5 | 750 | 0 | 2 | F30 |  |  | 2 | 4 | 1

## 配置DCI
频率 | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线(1本次换线) | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
0 | 0.0001 | 5.5 | 0.0001 | 0 | 2 | E6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1e-06
0 | 5e-05 | 5.5 | 0.0001 | 0 | 2 | E7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1e-06
0 | 1e-05 | 5.5 | 0.0001 | 0 | 2 | E8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1e-06
0 | 0.001 | 5.5 | 0.001 | 0 | 2 | E10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.001
0 | 0.0005 | 5.5 | 0.001 | 0 | 2 | E11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.001
0 | 0.0002 | 5.5 | 0.001 | 0 | 2 | E12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.001
0 | 0.01 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | E13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.001
0 | 0.005 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | E14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.001
0 | 0.002 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | E15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.001
0 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
0 | 0.05 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
0 | 0.02 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
0 | 0.39 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | E19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
0 | 0.1 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | E20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
0 | 0.04 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | E21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
0 | -0.0001 | 5.5 | 0.0001 | 0 | 2 | E32 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1e-06
0 | -1e-05 | 5.5 | 0.0001 | 0 | 2 | E33 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1e-06
0 | -0.001 | 5.5 | 0.001 | 0 | 2 | E35 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.001
0 | -0.0002 | 5.5 | 0.001 | 0 | 2 | E36 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.001
0 | -0.01 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | E37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.001
0 | -0.002 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | E38 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.001
0 | -0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E39 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
0 | -0.02 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | E40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
0 | -0.39 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | E41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
0 | -0.04 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | E42 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
0 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E23 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1
0 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E24 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
0 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
0 | -1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E44 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
0 | -0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | E45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
0 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | E27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
0 | -2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | E47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
0 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | E26 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1
0 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
0 | 5 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
0 | 4 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
0 | -3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | E46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
0 | -10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
0 | -4 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | E49 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1

## 配置ACI
频率 | 标准值 | 精度 | 量程 | 测量方式（4线or2线） | 源输出后延时（秒） | 写入位置（行） | 源换线 | 表换线(1本次换线) | 写入需保留小数位数 | 表显示后延时（秒） | 表单位换算（除以相应值）
20 | 0.01 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | F9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.001
20 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
20 | 0.02 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
20 | 0.39 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | F12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
20 | 0.04 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | F13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
1000 | 0.01 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | F22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.001
1000 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
1000 | 0.05 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
1000 | 0.02 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
1000 | 0.39 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | F26 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
1000 | 0.1 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | F27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
1000 | 0.04 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | F28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
5000 | 0.01 | 5.5 | 0.01 | 0 | 2 | F39 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.001
5000 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
5000 | 0.02 | 5.5 | 0.1 | 0 | 2 | F41 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.001
5000 | 0.39 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | F42 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
5000 | 0.04 | 5.5 | 0.4 | 0 | 2 | F43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.001
20 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F15 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1
20 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
1000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
1000 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F31 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
1000 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F32 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
5000 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
5000 | 0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | F46 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1
20 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | F18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
1000 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | F34 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
5000 | 2 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | F48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
40 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | F17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1
40 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
40 | 4 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
1000 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | F33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
1000 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
1000 | 5 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
1000 | 4 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
5000 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 2 | F47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
5000 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F49 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1
5000 | 4 | 5.5 | 10 | 0 | 2 | F50 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1

## 点数范围
word原始记录模板路径 | E:\项目\2021年自动化项目\Digital Multimeter Automation\OriginalRecord_Template\原始记录模板.doc
参数起始终止行号 | 4 | 9
OHM | 8 |  | B5:G16
DCV | 32 |  | B6:G42
ACV1 | 25 |  | B7:H36
ACV2 | 19 |  | B8:H30
DCI | 39 |  | B4:G49
ACI | 37 |  | B7:H50