## Sheet1
计电-24
校准原始记录
记录编号
仪器名称: |  |  |  | 型号规格:34401A
制 造 商: |  |  |  | 出厂编号:
送检单位: |  |  |  | 统一编号:
地 址: |  |  |  | 环境温度: ℃
校准地点: |  |  |  | 相对湿度: ％
校准用主要计量标准器具
名称 |  | 型号 | 出厂编号 | 证书编号 |  | 有效期
校准所依据的技术文件：
1、JJF1587-2016数字多用表校准规范
校准员： |  |  |  | 校准日期： | 年 月 日
核验员：
一、外观及通电检查：正常.
二、直流电压
量程 |  | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
100mV |  | 10 | 9.996 | 9.997 | 10.004
|  | 50 | 49.994 | 49.9982 | 50.006
|  | 100 | 99.9915 | 99.999 | 100.0085
|  | -10 | -10.004 | -10.0035 | -9.996
|  | -100 | -100.0085 | -100.0036 | -99.9915
1V |  | 0.2 | 0.19998 | 0.2 | 0.20001
|  | 0.5 | 0.49997 | 0.5 | 0.50003
|  | 1 | 0.99995 | 1 | 1
|  | -0.2 | -0.20001 | -0.2 | -0.19998
|  | -1 | -1 | -1 | -0.99995
10V |  | 2 | 1.9999 | 2 | 2.0001
|  | 4 | 3.9998 | 4 | 4.0002
|  | 6 | 5.9997 | 6 | 6.0003
|  | 8 | 7.9997 | 8 | 8.0003
|  | 10 | 9.9996 | 10 | 10.0004
|  | -2 | -2.0001 | -2 | -1.9999
|  | -10 | -10.0004 | -10.0001 | -9.9996
100V |  | 20 | 19.9983 | 20 | 20.0017
|  | 50 | 49.9971 | 50.0001 | 50.0023
|  | 100 | 99.9949 | 100.0001 | 100.0051
|  | -20 | -20.0017 | -20.0001 | -19.9983
|  | -100 | -100.0051 | -100.0006 | -99.9949
1000V |  | 200 | 199.981 | 199.998 | 200.019
|  | 500 | 499.967 | 499.995 | 500.033
|  | 1000 | 999.945 | 999.992 | 1000.055
|  | -200 | -200.019 | -200 | -199.981
|  | -1000 | -1000.055 | -999.994 | -999.945
三、直流电流
量程 |  | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
10mA |  | 1 | 0.9975 | 1 | 1.0025
|  | 5 | 4.9955 | 4.9999 | 5.0045
|  | 10 | 9.993 | 9.9995 | 10.007
|  | -1 | -1.0025 | -0.9999 | -0.9975
|  | -10 | -10.007 | -9.9994 | -9.993
100mA |  | 20 | 19.985 | 19.999 | 20.015
|  | 50 | 49.97 | 49.997 | 50.03
|  | 100 | 99.945 | 99.994 | 100.055
|  | -20 | -20.015 | -19.999 | -19.985
|  | -100 | -100.055 | -99.994 | -99.945
1A |  | 0.2 | 0.1997 | 0.19992 | 0.2012
|  | 0.5 | 0.4994 | 0.4998 | 0.5006
|  | 1 | 0.9989 | 0.99957 | 1.002
|  | -0.2 | -0.2003 | -0.19992 | -0.1997
|  | -1 | -1.0011 | -0.99958 | -0.9989
3A |  | 2 | 1.997 | 1.9991 | 2.003
|  | 3 | 2.9958 | 2.9983 | 3.0042
|  | -2 | -2.003 | -1.9991 | -1.997
|  | -3 | -3.0042 | -2.9981 | -2.9958
四、交流电压
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
60Hz | 100mV | 10 | 9.964 | 10.007 | 10.036
|  | 100 | 99.91 | 100.059 | 100.09
| 1V | 0.2 | 0.19958 | 0.20002 | 0.20042
|  | 1 | 0.9991 | 1.0004 | 1.0009
| 10V | 2 | 1.9958 | 2.0005 | 2.0042
|  | 10 | 9.991 | 10.0049 | 10.009
| 100V | 20 | 19.958 | 19.979 | 20.042
|  | 100 | 99.91 | 99.92 | 100.09
| 750V | 200 | 199.655 | 199.83 | 200.345
|  | 750 | 749.325 | 749.39 | 750.675
1kHz | 100mV | 10 | 9.964 | 10.009 | 10.036
|  | 50 | 49.94 | 50.033 | 50.06
|  | 100 | 99.91 | 100.082 | 100.09
| 1V | 0.2 | 0.19958 | 0.20007 | 0.20042
|  | 0.5 | 0.4994 | 0.50031 | 0.5006
|  | 1 | 0.9991 | 1.0008 | 1.0009
| 10V | 2 | 1.9958 | 2.0009 | 2.0042
|  | 5 | 4.994 | 5.0033 | 5.006
|  | 10 | 9.991 | 10.0083 | 10.009
| 100V | 20 | 19.958 | 19.984 | 20.042
|  | 50 | 49.94 | 49.964 | 50.06
|  | 100 | 99.91 | 99.943 | 100.09
| 750V | 200 | 199.73 | 199.86 | 200.27
|  | 500 | 499.475 | 499.66 | 500.525
|  | 750 | 749.325 | 749.58 | 750.675
20kHz | 100mV | 10 | 9.964 | 10.005 | 10.036
|  | 100 | 99.91 | 100.067 | 100.09
| 1V | 0.2 | 0.19958 | 0.20003 | 0.20042
|  | 1 | 0.9991 | 1.0007 | 1.0009
| 10V | 2 | 1.9958 | 2.0004 | 2.0042
|  | 10 | 9.991 | 10.0068 | 10.009
| 100V | 20 | 19.958 | 19.983 | 20.042
|  | 100 | 99.91 | 99.944 | 100.09
交流电压(续)
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
50kHz | 100mV | 10 | 9.938 | 9.986 | 10.062
|  | 100 | 99.83 | 99.963 | 100.17
| 1V | 0.2 | 0.19926 | 0.19983 | 0.20074
|  | 1 | 0.9983 | 1 | 1.0017
| 10V | 2 | 1.9926 | 1.9979 | 2.0074
|  | 10 | 9.983 | 9.9977 | 10.017
| 100V | 20 | 19.936 | 19.968 | 20.074
|  | 100 | 99.83 | 99.907 | 100.17
100kHz | 100mV | 10 | 9.86 | 9.952 | 10.14
|  | 100 | 99.32 | 99.78 | 100.68
| 1V | 0.2 | 0.198 | 0.19946 | 0.202
|  | 1 | 0.9932 | 0.99887 | 1.0068
| 10V | 2 | 1.98 | 1.994 | 2.02
|  | 10 | 9.932 | 9.9855 | 10.068
| 100V | 20 | 19.8 | 19.942 | 20.2
|  | 100 | 99.32 | 99.849 | 100.68
五、交流电流
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
60Hz | 1A | 0.1 | 0.0995 | 0.10005 | 0.1005
|  | 1 | 0.9986 | 1.0002 | 1.0014
| 3A | 2 | 1.9952 | 1.9994 | 2.0048
|  | 3 | 2.9937 | 2.9989 | 3.0063
1kHz | 1A | 0.1 | 0.0995 | 0.10004 | 0.1005
|  | 0.5 | 0.4991 | 0.50015 | 0.5009
|  | 1 | 0.9986 | 1.0004 | 1.0014
| 3A | 2 | 1.9952 | 1.9999 | 2.0048
|  | 3 | 2.9937 | 2.9994 | 3.0063
5kHz | 1A | 0.1 | 0.0995 | 0.10006 | 0.1005
|  | 1 | 0.9986 | 1.0007 | 1.0014
| 3A | 2 | 1.9952 | 2.0004 | 2.0048
|  | 3 | 2.9937 | 2.9997 | 3.0063
六、电阻
量程 |  | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
100Ω |  | 99.9881 | 99.9741 | 99.9979 | 100.0021
1kΩ |  | 0.99995 | 0.99984 | 1 | 1.0001
10kΩ |  | 9.9995 | 9.9984 | 10.0002 | 10.0006
100kΩ |  | 100.0045 | 99.9945 | 100.0108 | 100.0155
1MΩ |  | 0.99995 | 0.99984 | 0.99998 | 1.0001
10MΩ |  | 9.9986 | 9.9975 | 9.9978 | 10.0027
注:数据单位同对应量程单位.