## Sheet1
计电-24
校准原始记录
记录编号
仪器名称: |  |  |  | 型号规格:34461A
制 造 商: |  |  |  | 出厂编号:
送检单位: |  |  |  | 统一编号:
地 址: |  |  |  | 环境温度: ℃
校准地点: |  |  |  | 相对湿度: ％
校准用主要计量标准器具
名称 |  | 型号 | 出厂编号 | 证书编号 |  | 有效期
校准所依据的技术文件：
1、JJF1587-2016数字多用表校准规范
校准员： |  |  |  | 校准日期： | 年 月 日
核验员：
一、外观及通电检查：正常.
二、直流电压
量程 |  | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
100mV |  | 10 | 9.996 | 9.9996 | 10.004
|  | 50 | 49.994 | 50.003 | 50.006
|  | 100 | 99.9915 | 100.0008 | 100.0085
|  | -10 | -10.004 | -10.0027 | -9.996
|  | -100 | -100.0085 | -100.0048 | -99.9915
1V |  | 0.2 | 0.19998 | 0.20002 | 0.20001
|  | 0.5 | 0.49997 | 0.50005 | 0.50003
|  | 1 | 0.99995 | 1 | 1
|  | -0.2 | -0.20001 | -0.20002 | -0.19998
|  | -1 | -1 | -1 | -0.99995
10V |  | 2 | 1.9999 | 2 | 2.0001
|  | 4 | 3.9998 | 4 | 4.0002
|  | 6 | 5.9997 | 6.0001 | 6.0003
|  | 8 | 7.9997 | 8.0001 | 8.0003
|  | 10 | 9.9996 | 10.0001 | 10.0004
|  | -2 | -2.0001 | -2 | -1.9999
|  | -10 | -10.0004 | -10.0001 | -9.9996
100V |  | 20 | 19.9983 | 20.002 | 20.0017
|  | 50 | 49.9971 | 50.0042 | 50.0023
|  | 100 | 99.9949 | 100.0017 | 100.0051
|  | -20 | -20.0017 | -20.002 | -19.9983
|  | -100 | -100.0051 | -100.0009 | -99.9949
1000V |  | 200 | 199.981 | 200.004 | 200.019
|  | 500 | 499.967 | 500.011 | 500.033
|  | 1000 | 999.945 | 1000.02 | 1000.055
|  | -200 | -200.019 | -200.004 | -199.981
|  | -1000 | -1000.055 | -1000.02 | -999.945
三、直流电流
量程 |  | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
100μA |  | 10 | 9.97 | 10.001 | 10.03
|  | 50 | 49.95 | 50.001 | 50.05
|  | 100 | 99.925 | 99.999 | 100.075
|  | -10 | -10.03 | -10.002 | -9.97
|  | -100 | -100.075 | -100.002 | -99.925
1mA |  | 0.2 | 0.19984 | 0.20002 | 0.20016
|  | 0.5 | 0.49969 | 0.50004 | 0.50031
|  | 1 | 0.99944 | 1 | 1.0006
|  | -0.2 | -0.20016 | -0.20003 | -0.19984
|  | -1 | -1.0006 | -1 | -0.99944
10mA |  | 2 | 1.997 | 1.9999 | 2.003
|  | 5 | 4.9955 | 4.9999 | 5.0045
|  | 10 | 9.993 | 9.9999 | 10.007
|  | -2 | -2.003 | -2.0002 | -0.997
|  | -10 | -10.007 | -10.0002 | -9.993
100mA |  | 20 | 19.985 | 20 | 20.015
|  | 50 | 49.97 | 50 | 50.03
|  | 100 | 99.945 | 100 | 100.055
|  | -20 | -20.015 | -20 | -19.985
|  | -100 | -100.055 | -100 | -99.945
1A |  | 0.2 | 0.1997 | 0.20005 | 0.2003
|  | 0.5 | 0.4994 | 0.50008 | 0.5006
|  | 1 | 0.9989 | 1.0001 | 1.0011
|  | -0.2 | -0.2003 | -0.20004 | -0.1997
|  | -1 | -1.0011 | -1.0001 | -0.9989
3A |  | 2 | 1.9954 | 2.0002 | 2.0046
|  | 3 | 2.9934 | 3.0003 | 3.0066
|  | -2 | -2.0046 | -2.0002 | -1.9954
|  | -3 | -3.0066 | -3.0001 | -2.9934
10A |  | 4 | 3.9942 | 4.0004 | 4.0058
|  | 6 | 5.9918 | 6.0002 | 6.0082
|  | 8 | 7.9894 | 7.9994 | 8.0106
|  | 10 | 9.987 | 9.9977 | 10.013
|  | -4 | -4.0058 | -4.0009 | -3.9942
|  | -10 | -10.013 | -9.9994 | -9.987
四、交流电压
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
60Hz | 100mV | 10 | 9.964 | 9.997 | 10.036
|  | 100 | 99.91 | 99.989 | 100.09
| 1V | 0.2 | 0.19958 | 0.19998 | 0.20042
|  | 1 | 0.9991 | 0.99998 | 1.0009
| 10V | 2 | 1.9958 | 1.9999 | 2.0042
|  | 10 | 9.991 | 9.9999 | 10.009
| 100V | 20 | 19.958 | 19.998 | 20.042
|  | 100 | 99.91 | 99.99 | 100.09
| 750V | 200 | 199.655 | 199.97 | 200.345
|  | 750 | 749.325 | 750.01 | 750.675
1kHz | 100mV | 10 | 9.964 | 9.997 | 10.036
|  | 50 | 49.94 | 49.997 | 50.06
|  | 100 | 99.91 | 99.993 | 100.09
| 1V | 0.2 | 0.19958 | 0.19999 | 0.20042
|  | 0.5 | 0.4994 | 0.5 | 0.5006
|  | 1 | 0.9991 | 1 | 1.0009
| 10V | 2 | 1.9958 | 2 | 2.0042
|  | 5 | 4.994 | 5 | 5.006
|  | 10 | 9.991 | 10.0002 | 10.009
| 100V | 20 | 19.958 | 19.998 | 20.042
|  | 50 | 49.94 | 49.996 | 50.06
|  | 100 | 99.91 | 99.992 | 100.09
| 750V | 200 | 199.73 | 199.97 | 200.27
|  | 500 | 499.475 | 499.97 | 500.525
|  | 750 | 749.325 | 750.03 | 750.675
20kHz | 100mV | 10 | 9.964 | 10 | 10.036
|  | 100 | 99.91 | 100.007 | 100.09
| 1V | 0.2 | 0.19958 | 0.20002 | 0.20042
|  | 1 | 0.9991 | 1.0001 | 1.0009
| 10V | 2 | 1.9958 | 2.0003 | 2.0042
|  | 10 | 9.991 | 10.0013 | 10.009
| 100V | 20 | 19.958 | 20.002 | 20.042
|  | 100 | 99.91 | 100.007 | 100.09
交流电压(续)
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
50kHz | 100mV | 10 | 9.938 | 10.003 | 10.062
|  | 100 | 99.83 | 100.048 | 100.17
| 1V | 0.2 | 0.19926 | 0.20009 | 0.20074
|  | 1 | 0.9983 | 1.0005 | 1.0017
| 10V | 2 | 1.9926 | 2.001 | 2.0074
|  | 10 | 9.983 | 10.0052 | 10.017
| 100V | 20 | 19.936 | 20.01 | 20.074
|  | 100 | 99.83 | 100.056 | 100.17
100kHz | 100mV | 10 | 9.86 | 10.014 | 10.14
|  | 100 | 99.32 | 100.124 | 100.68
| 1V | 0.2 | 0.198 | 0.20021 | 0.202
|  | 1 | 0.9932 | 1.0012 | 1.0068
| 10V | 2 | 1.98 | 2.0022 | 2.02
|  | 10 | 9.932 | 10.011 | 10.068
| 100V | 20 | 19.8 | 20.023 | 20.2
|  | 100 | 99.32 | 100.116 | 100.68
五、交流电流
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
60Hz | 1mA | 0.5 | 0.4991 | 0.49998 | 0.5009
|  | 1 | 0.9986 | 0.99998 | 1.0014
| 10mA | 2 | 1.994 | 2.0002 | 2.006
|  | 10 | 9.986 | 10.0006 | 10.014
| 100mA | 20 | 19.94 | 19.999 | 20.06
|  | 100 | 99.86 | 99.995 | 100.14
| 1A | 0.2 | 0.19972 | 0.19999 | 0.20028
|  | 1 | 0.9986 | 1.0002 | 1.0014
| 3A | 2 | 1.9942 | 2.0002 | 2.0058
|  | 3 | 2.9929 | 3.0007 | 3.0081
| 10A | 5 | 4.9885 | 4.9997 | 5.0115
|  | 10 | 9.981 | 9.9979 | 10.019
交流电流(续)
频率 | 量程 | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
1kHz | 1mA | 0.5 | 0.4991 | 0.49996 | 0.5009
|  | 1 | 0.9986 | 1 | 1.0014
| 10mA | 2 | 1.994 | 2.0002 | 2.006
|  | 5 | 4.991 | 5.0001 | 5.009
|  | 10 | 9.986 | 10 | 10.014
| 100mA | 20 | 19.94 | 19.998 | 20.06
|  | 50 | 49.91 | 49.999 | 50.09
|  | 100 | 99.86 | 100 | 100.14
| 1A | 0.2 | 0.1994 | 0.19998 | 0.2006
|  | 0.5 | 0.4991 | 0.49998 | 0.5009
|  | 1 | 0.9986 | 1.0001 | 1.0014
| 3A | 2 | 1.9942 | 2.0004 | 2.0058
|  | 3 | 2.9929 | 3.0004 | 3.0081
| 10A | 4 | 3.99 | 3.9999 | 4.01
|  | 5 | 4.9885 | 4.9998 | 5.0115
|  | 10 | 9.981 | 9.9974 | 10.019
5kHz | 100μA | 100 | 99.86 | 100.014 | 100.14
| 1mA | 0.5 | 0.4991 | 0.49971 | 0.5009
|  | 1 | 0.9986 | 0.9997 | 1.0014
| 10mA | 2 | 1.994 | 2.0001 | 2.006
|  | 10 | 9.986 | 10.0006 | 10.014
| 100mA | 20 | 19.94 | 19.987 | 20.06
|  | 100 | 99.86 | 99.996 | 100.14
| 1A | 0.2 | 0.19972 | 0.19989 | 0.20028
|  | 1 | 0.9986 | 1 | 1.0014
| 3A | 2 | 1.9942 | 2.0008 | 2.0058
|  | 3 | 2.9929 | 3.0004 | 3.0081
| 10A | 5 | 4.9885 | 4.9996 | 5.0115
|  | 10 | 9.981 | 9.9971 | 10.019
六、电阻
量程 |  | 标称值 | 最小允许值 | 显示值 | 最大允许值 | 测量不确定度Urel(k=2)
100Ω |  | 99.9881 | 99.9741 | 99.9911 | 100.0021
1kΩ |  | 0.99995 | 0.99984 | 0.99999 | 1.0001
10kΩ |  | 9.9995 | 9.9984 | 9.9999 | 10.0006
100kΩ |  | 100.0045 | 99.9945 | 100.0059 | 100.0155
1MΩ |  | 0.99995 | 0.99984 | 0.99999 | 1.0001
10MΩ |  | 9.9986 | 9.9975 | 10.0075 | 9.9997
注:数据单位同对应量程单位.

## Sheet2
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100
E101
E102
E103
E104
E107
E108
E109
E110
E111
E112
E113
E114
E115
E116
E117
E118
E119
E120
E121
E122
E123
E124
E125
E126
E127
E128
E129
E130
E131
E132
E133
E134
E135
E136
E137
E138
E139
E142
E143
E144
E145
E146
E147
E148
E149
E150
E151
E152
E153
E154
E155
E156
E157
E160
E161
E162
E163
E164
E165
E166
E167
E168
E169
E170
E171
E174
E175
E176
E177
E178
E179
E180
E181
E182
E183
E184
E185
E186
E187
E188
E189
E190
E191
E192
E193
E194
E195
E196
E197
E198
E199
E200
E201
E202
E205
E206
E207
E208
E209
E210